《X射线能谱仪校准规范》试验报告

（征求意见稿）

《X射线能谱仪校准规范》编写组

2019年11月

《X射线能谱仪校准规范》试验报告

一、实验目的

为了验证《X射线能谱仪校准规范》中校准方法的可靠性，同时也为了验证测量不确定度的评定结果，选择有代表性厂家生产的X射线能谱仪进行试验，对能量分辨率、定量分析示值误差和定量分析重复性三项计量特性的校准方法进行评价，本次实验选择了市面上能见的几乎大多数厂家生产的仪器进行试验。

二、实验方法

（一）能量分辨率

用金属锰单质校准能量分辨率。利用能谱仪提供的计算分辨率的程序计算Mn-Kα的谱峰半高宽，重复测量6次，取测得值的平均值作为能谱仪能量分辨率。计算公式如下：

R=EFWHM                               （1）

式中：

R—能量分辨率，eV；

EFWHM—Mn-Kα谱峰半高宽的算数平均值，eV。

（二）定量分析示值误差

待仪器充分预热后，对标准物质中原子序数大于10且含量大于1％的至少三种元素进行有标样定量分析，选取的元素应至少分布于三个不同周期。测定出每种元素的质量分数，连续测量6次，并得到6次测得值的算术平均值为w。

X射线能谱仪定量分析的相对示值误差Krel按式(2)计算：

Krel=（w−w）w×100%                         (2)

式中：

Krel—相对示值误差；

（三）定量分析重复性

待仪器充分预热后，选取标准物质中原子序数大于10且含量大于1％的一种元素进行有标样定量分析，选取的元素应至少分布在三个不同周期。测定出每种元素的质量分数，连续测量6次，按公式（3）计算实验标准差s：

s=1n-1i=1n(wi−w)2                         (3)

式中：wi—第i次测量的元素的质量分数，wt%；

w—n次测量的算术平均值，wt%；

n—测量次数，n=6。

实验标准偏差s作为测量重复性结果，每一个元素均给出一个重复性结果。

w—标准物质中元素的已知质量分数，wt%；

w—该元素测量值的算术平均值，wt%。

三、实验结果

1、实验人员：王云祥、方丹、曹丛，实验日期：2019.9.29

| 生产厂家 |  |  |  |  | Oxford |  | 型号规格 |  |  | INCAx-act |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 |  |  |  |  | 83830 |  | 实验地点 |  |  | 苏州市计量测试院 |  |  |  |  |
| 序号 | 校准项目 |  |  |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 能量分辨率（eV） |  |  |  |  |  |  | 126.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 126 | 126 |  | 127 | 126 | 127 | 126 |
| 2 | 定量分析示值误差 |  |  |  |  |  |  | 见下表 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 定量分析重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析元素 |  | 标称值（wt%） |  | 相对示值误差(wt%) |  | 重复性(wt%) |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |
| Mn |  | 99.9 | 0.10 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Al |  | 99.45 | 0.55 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Au |  | 99.994 | 0.01 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Cu |  | 99.95 | 0.05 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fe |  | 64.345 | 5.11 |  |  | 1.04 |  | 67.12 | 68.37 |  | 67.26 | 67.43 | 69.29 | 66.32 |
| Ni |  | 68.29 | -4.36 |  |  | 0.87 |  | 64.05 | 66.14 |  | 66.42 | 64.96 | 64.93 | 65.39 |
| Cr |  | 28.35 | 9.04 |  |  | 0.93 |  | 29.22 | 30.51 |  | 31.16 | 31.47 | 31.78 | 31.33 |

2、实验人员：曹丛、唐莹，实验日期：2019.8.13

| 生产厂家 |  |  |  |  | Bruker |  | 型号规格 |  |  | Xflash Detector 6/60 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 |  |  |  |  | 9731 |  | 实验地点 |  |  | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |  |  |  |  |
| 序号 | 校准项目 |  |  |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 能量分辨率（eV） |  |  |  |  |  |  | 126.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 126 | 127 |  | 126 | 126 | 128 | 127 |
| 2 | 定量分析示值误差 |  |  |  |  |  |  | 见下表 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 定量分析重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析元素 |  | 标称值（wt%） |  | 相对示值误差(wt%) |  | 重复性(wt%) |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |
| Al |  | 99.55 | 0.45 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ag |  | 99.99 | 0.01 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mn |  | 22.39 | 7.70 |  |  | 0.70 |  | 24.20 | 24.38 |  | 25.03 | 23.27 | 24.52 | 23.29 |
| Fe |  | 71.63 | -2.86 |  |  | 0.62 |  | 69.42 | 69.68 |  | 70.45 | 68.53 | 69.72 | 69.67 |

3、实验人员：曹丛、唐莹，实验日期：2019.8.13

| 生产厂家 |  |  |  |  | Bruker |  | 型号规格 |  |  | Xflash Detector 6/60 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 |  |  |  |  | 13932 |  | 实验地点 |  |  | 山东省医疗器械产品质量检验中心 |  |  |  |  |
| 序号 | 校准项目 |  |  |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 能量分辨率（eV） |  |  |  |  |  |  | 127.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 127 | 127 |  | 127 | 128 | 127 | 127 |
| 2 | 定量分析示值误差 |  |  |  |  |  |  | 见下表 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 定量分析重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析元素 |  | 标称值（wt%） |  | 相对示值误差(wt%) |  | 重复性(wt%) |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |
| Al |  | 99.55 | 0.45 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ag |  | 99.99 | 0.01 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mn |  | 22.39 | 8.98 |  |  | 0.71 |  | 24.41 | 24.48 |  | 24.36 | 25.52 | 24.35 | 23.28 |
| Fe |  | 71.63 | -2.66 |  |  | 0.69 |  | 69.78 | 69.82 |  | 69.69 | 70.81 | 68.65 | 69.58 |

4、实验人员：曹丛、唐莹，实验日期：2019.10.16

| 生产厂家 |  |  |  |  | Oxford |  | 型号规格 |  |  | X-MAX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 |  |  |  |  | 63116 |  | 实验地点 |  |  | 山东省计量科学研究院 |  |  |  |  |
| 序号 | 校准项目 |  |  |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 能量分辨率（eV） |  |  |  |  |  |  | 126.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 127 | 126 |  | 127 | 127 | 126 | 127 |
| 2 | 定量分析示值误差 |  |  |  |  |  |  | 见下表 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 定量分析重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析元素 |  | 标称值（wt%） |  | 相对示值误差(wt%) |  | 重复性(wt%) |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |
| Mn |  | 99.9 | 0.10 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Al |  | 99.45 | 0.55 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Au |  | 99.994 | 0.01 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fe |  | 64.345 | -3.55 |  |  | 0.59 |  | 62.42 | 62.45 |  | 62.36 | 61.31 | 62.52 | 61.29 |

5、实验人员：李适、施玉书，实验日期：2019.11.19

| 生产厂家 |  |  |  |  | Horiba |  | 型号规格 |  |  | EMAX |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 |  |  |  |  | 7593-H |  | 实验地点 |  |  | 中国检验检疫科学研究院 |  |  |  |  |
| 序号 | 校准项目 |  |  |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 能量分辨率（eV） |  |  |  |  |  |  | 127.3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 127 | 127 |  | 127 | 128 | 127 | 128 |
| 2 | 定量分析示值误差 |  |  |  |  |  |  | 见下表 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 定量分析重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析元素 |  | 标称值（wt%） |  | 相对示值误差(wt%) |  | 重复性(wt%) |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |
| Mn |  | 99.9 | 0.10 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Al |  | 99.45 | 0.55 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Au |  | 99.994 | 0.01 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fe |  | 64.345 | -4.47 |  |  | 0.74 |  | 61.37 | 62.28 |  | 61.19 | 60.37 | 62.32 | 61.28 |

6、实验人员：李适、施玉书，实验日期：2019.11.20

| 生产厂家 |  |  |  |  | Oxford |  | 型号规格 |  |  | X-Max |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 |  |  |  |  | 83907 |  | 实验地点 |  |  | 郑州精益达汽车零部件有限公司 |  |  |  |  |
| 序号 | 校准项目 |  |  |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 能量分辨率（eV） |  |  |  |  |  |  | 126.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 126 | 127 |  | 127 | 127 | 126 | 127 |
| 2 | 定量分析示值误差 |  |  |  |  |  |  | 见下表 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 定量分析重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析元素 |  | 标称值（wt%） |  | 相对示值误差(wt%) |  | 重复性(wt%) |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |
| Mn |  | 99.9 | 0.10 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Al |  | 99.45 | 0.55 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Au |  | 99.994 | 0.01 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fe |  | 64.345 | -5.82 |  |  | 0.78 |  | 61.42 | 60.65 |  | 60.3 | 60.28 | 61.52 | 59.44 |

7、实验人员：李适、施玉书，实验日期：2019.11.21

| 生产厂家 |  |  |  |  | Oxford |  | 型号规格 |  |  | XFlash 6 30 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 |  |  |  |  | 12017 |  | 实验地点 |  |  | 河北省产品质量监督检验研究研究 |  |  |  |  |
| 序号 | 校准项目 |  |  |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 能量分辨率（eV） |  |  |  |  |  |  | 127.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 127 | 127 |  | 128 | 127 | 127 | 127 |
| 2 | 定量分析示值误差 |  |  |  |  |  |  | 见下表 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 定量分析重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析元素 |  | 标称值（wt%） |  | 相对示值误差(wt%) |  | 重复性(wt%) |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |
| Al |  | 99.45 | 0.55 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mn |  | 22.39 | 9.85 |  |  | 0.71 |  | 24.15 | 25.18 |  | 23.49 | 25.34 | 25.01 | 24.4 |
| Fe |  | 71.63 | -3.36 |  |  | 0.58 |  | 69.43 | 68.49 |  | 69.65 | 69.56 | 68.48 | 69.74 |
| Au |  | 99.994 | 0.01 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |

8、实验人员：李适、施玉书，实验日期：2019.11.22

| 生产厂家 |  |  |  |  | Oxford |  | 型号规格 |  |  | INCAx-act |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 |  |  |  |  | 8380 |  | 实验地点 |  |  | 河北立中有色金属集团有限公司 |  |  |  |  |
| 序号 | 校准项目 |  |  |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 能量分辨率（eV） |  |  |  |  |  |  | 126.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 126 | 126 |  | 126 | 127 | 126 | 126 |
| 2 | 定量分析示值误差 |  |  |  |  |  |  | 见下表 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 定量分析重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析元素 |  | 标称值（wt%） |  | 相对示值误差(wt%) |  | 重复性(wt%) |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |
| Al |  | 99.45 | 0.55 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Au |  | 99.994 | 0.01 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mn |  | 22.39 | 9.53 |  |  | 0.88 |  | 25.12 | 24.2 |  | 24.97 | 24.35 | 25.48 | 23.02 |
| Fe |  | 71.63 | -0.15 |  |  | 0.09 |  | 71.58 | 71.49 |  | 71.39 | 71.46 | 71.62 | 71.58 |

9、实验人员：王云祥、方丹、刘娟，实验日期：2019.11.4

| 生产厂家 |  |  |  |  | Oxford |  | 型号规格 |  |  | X-Max |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 |  |  |  |  | 62118 |  | 实验地点 |  |  | 华东超导检测公司 |  |  |  |  |
| 序号 | 校准项目 |  |  |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 能量分辨率（eV） |  |  |  |  |  |  | 126.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 126 | 127 |  | 127 | 126 | 127 | 127 |
| 2 | 定量分析示值误差 |  |  |  |  |  |  | 见下表 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 定量分析重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析元素 |  | 标称值（wt%） |  | 相对示值误差(wt%) |  | 重复性(wt%) |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |
| Cu |  | 99.95 | 0.05 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mn |  | 99.9 | 0.10 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fe |  | 64.345 | -3.72 |  |  | 0.79 |  | 63.15 | 61.28 |  | 62.73 | 61.38 | 61.63 | 61.55 |
| Au |  | 99.994 | 0.01 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Ni |  | 68.29 | -4.10 |  |  | 0.80 |  | 65.34 | 65.42 |  | 66.55 | 64.2 | 65.35 | 66.09 |
| Cr |  | 28.35 | 6.34 |  |  | 0.33 |  | 30.12 | 30.32 |  | 30.19 | 30.28 | 30.46 | 29.52 |

10、实验人员：王云祥、方丹、刘娟，实验日期：2019.11.5

| 生产厂家 |  |  |  |  | Oxford |  | 型号规格 |  |  | UltimExtreme |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 出厂编号 |  |  |  |  | 71122 |  | 实验地点 |  |  | 苏州天际创新测试平台 |  |  |  |  |
| 序号 | 校准项目 |  |  |  |  |  |  | 校准结果 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 能量分辨率（eV） |  |  |  |  |  |  | 126.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 127 | 127 |  | 126 | 127 | 127 | 127 |
| 2 | 定量分析示值误差 |  |  |  |  |  |  | 见下表 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 定量分析重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析元素 |  | 标称值（wt%） |  | 相对示值误差(wt%) |  | 重复性(wt%) |  | 第1次 | 第2次 |  | 第3次 | 第4次 | 第5次 | 第6次 |
| Mn |  | 99.9 | 0.10 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Al |  | 99.45 | 0.55 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Au |  | 99.994 | 0.01 |  |  | 0.00 |  | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Fe |  | 64.345 | 3.98 |  |  | 0.58 |  | 66.24 | 66.67 |  | 67.29 | 67.58 | 66.29 | 67.37 |

四、结论

从总的实验结果来看，校准方法是科学、合理、可行的，可以满足X射线能谱仪的校准要求。