中华人民共和国国家计量技术规范

JJF××××─××××

X射线能谱仪校准规范

- Calibration Specification of X-ray Energy Dispersive Spectrometer

- （征求意见稿）

××××-××-××发布                 ××××-××-××实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布

JJF ××××─××××

X射线能谱仪

校准规范

Calibration Specification of

X-ray Energy Dispersive Spectrometer

Of Measuring Inside Dimension

归  口 单 位：全国新材料与纳米计量技术委员会

主要起草单位：山东省计量科学研究院

本规范委托全国新材料与纳米计量技术委员会负责解释

本规范主要起草人：

参加起草人：

目    录

引言………………………………………………………………………………………（III）

1  范围……………………………………………………………………………………（1）

2  引用文件………………………………………………………………………………（1）

3  术语……………………………………………………………………………………（1）

3.1  能谱仪……………………………………………………………………….………（1）

3.2  能量分辨率……………………………………………………………….…………（1）

3.3  谱峰半高宽……………………………………………………………….…………（1）

3.4  定量分析………………………………………………………………….…………（1）

3.5  过压比………………………………………………………………………………（1）

3.6  死时间………………………………………………………………………………（2）

4  概述……………………………………………………………………………………（2）

5  计量特性………………………………………………………………………………（3）

5.1  能量分辨率………………………………………………………………….………（3）

5.2  定量分析示值误差……………………………………………………….…………（3）

5.3  定量分析重复性………………………………………………………….…………（3）

6  校准条件………………………………………………………………………………（3）

6.1  环境条件………………………………………………………….…………………（3）

6.2  校准项目及校准用标准器……………………………………….…………………（3）

7  校准项目和校准方法…………………………………………….……………………（3）

7.1  能量分辨率………………………………………………….…….…………………（4）

7.2  定量分析示值误差…………………………………………..………………………（4）

7.3  定量分析重复性………………………………………………………….…………（4）

8  校准结果表达…………………………………………………….……………………（5）

9  复校时间间隔…………………………………………………………………………（5）

附录A  X射线能谱仪定量分析示值误差测量不确定度评定示例.………………….（6）

附录B  X射线能谱仪校准记录格式…………………………………………………….（9）

附录C  X射线能谱仪校准证书（内页）格式…………………….…………….………（10）

引   言

本规范是针对X射线能谱仪校准制定的计量技术规范。本规范的编写以JJF 1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》、JJF 1001—2011《通用计量术语及定义》、JJF 1059.1—2012 《测量不确定度评定与表示》为基础和依据，并主要参考了微束分析领域国际和国家标准的相关内容。

本规范为首次发布。

X射线能谱仪校准规范

- 范围

本规范适用于基于扫描电子显微镜或者电子探针的X射线能谱仪（简称能谱仪）的校准。对轻元素（原子序数小于11）和质量分数小于1%的元素测量，不在本规范的适用范围。

2  引用文件

本规范引用下列文件：

JJF 1001通用计量术语及定义

JJF 1071—2010 《国家计量校准规范编写规则》

GB/T 17359—2012 能谱法定量分析

GB/T 20726半导体探测器X射线能谱仪通则

GB/T 21636—2008 微束分析 电子探针显微分析(EPMA)术语

GB/T 25189—2010微束分析 扫描电镜能谱仪定量分析参数的测定方法

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本规范；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本规范。

3  术语

3.1  能谱仪  energy dispersive X-ray spectrometer; EDS

一种测量X射线强度与X射线能量函数关系的设备。

3.2  能量分辨率  energy resolution

能谱仪测得的谱峰半高宽。

3.3  谱峰半高宽  full peak width at half maximum; FWHM

谱峰扣除背底后强度最高值之半处的峰宽度。

3.4  定量分析  quantitative analysis

运用电子激发X射线谱的方法测定微米尺度分析体积中的元素含量。

3.5  过压比  overvoltage ratio

入射束电子能量与一特定原子壳层（K，LⅠ、LⅡ，等）的临界激发能量之比。

3.6  死时间  dead time

计数测量系统处理一个脉冲信号后，恢复到能处理下一个脉冲信号所需的时间，通常以其所占总时间的百分数表示。

4  概述

X射线能谱仪是一种常见的用于分析试样化学组成以及对该组成进行定量分析的仪器，一般与扫描电子显微镜（Scanning Electron Microscope，简称SEM）或者电子探针（Electron Probe MicroAnalysis，简称EPMA）组合使用，其中SEM/EDS组合最广泛。其工作原理如下：SEM或者EPMA发射具有一定能量的聚焦电子束轰击试样表面，会产生相应被激发元素的特征X射线。这些射线被X-射线探测器检测，经过信号转换、放大等一系列处理和分析后，可以得到试样中所含各元素的特征X射线强度值。通过与相应元素标准样品的X射线能谱的对比测定和修正计算处理，可以获得被测试样化学组成的定量分析结果。X射线能谱仪的结构示意图见图1。

图1  X射线能谱仪结构示意图

1—EDS；2—脉冲处理器；3—计算机；4—极靴；5—X射线探测器；6—样品；

7—电子束；8—X射线

X射线能谱仪按窗口尺寸可分为正常窗口、超薄窗口和无窗，按制冷模式可分为液氮制冷和电制冷，按晶体材料可分为锂漂移硅Si(Li)和硅漂移探测器(SDD)，新一代X射线能谱仪均为电制冷超薄窗口/无窗SDD能谱仪。

5  计量特性

5.1 能量分辨率

5.2 定量分析示值误差

5.3 定量分析重复性

6 校准条件

6.1 环境条件

环境温度：(20±5)℃；相对湿度： ≤75% 。测量过程中应测量和记录环境的温度、湿度。

6.2 校准项目及校准用标准器

X射线能谱仪校准项目及采用的标准器见表1。使用的标准物质应在测量环境中稳定至少2小时。

表1 校准项目及校准用标准器

| 序号 | 校准项目 | 校准用标准器和要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 能量分辨率 | 金属锰单质或金属锰为主元素的成分分析标准物质，锰含量≥50wt%，U≤0.5wt%，k=2 |
| 2 | 定量分析示值误差 | 推荐至少选用一个合金和一个硅酸盐矿物标准物质，U≤0.5wt%，k=2 |
| 3 | 定量分析重复性 |  |

标准器应首选国家级电子探针/扫描电镜成分分析有证标准物质，平坦、无水、致密、稳定，微区成分均匀。

7 校准项目和校准方法

校准前，需确保仪器处于正常的工作状态及没有影响校准计量性能的因素。所用的标准样板应确保表面洁净，避免划痕、腐蚀和氧化。X射线能谱仪应预热30分钟以上，直至工作稳定。

放入标准物质，抽气使样品室真空度达到工作状态，将电子束亮度对比度和合轴调到最佳状态。用EPMA的能谱仪，将标准物质表面定位在光学显微镜的焦面上，并且与仪器电子束成规定的角度（通常为90°）。在SEM中，标准物质放在EDS厂家选择或者给定的工作距离，样品台倾斜设置为0°。调整图像直至清晰且无像散。在校准过程中，根据所测元素调整加速电压，保证过压比至少要1.8；电子束流保持稳定，死时间小于35%，谱的总计数约为250000。

7.1 能量分辨率

X射线能谱仪的能量分辨率通过测量Mn-Kα谱峰半高宽来表示。以金属锰单质或金属锰为主元素的标准物质作为测量标准器，在仪器充分预热稳定后，设定加速电压为15 kV，采集样品的X射线能谱。利用能谱仪提供的计算分辨率的程序计算Mn-Kα的谱峰半高宽，或利用谱图直接测量，重复测量6次，取测得值的平均值作为能谱仪能量分辨率，计算公式如下：

R=EFWHM                               （1）

式中：

R—能量分辨率，eV；

EFWHM—Mn-Kα谱峰半高宽的算数平均值，eV。

7.2 定量分析示值误差

待仪器充分预热后，对标准物质中原子序数大于10且含量大于1％的至少两种元素进行有标样定量分析，选取的元素应至少分布于两个不同周期。测定出每种元素的质量分数，连续测量6次，并得到6次测得值的算术平均值为w。

X射线能谱仪定量分析的相对示值误差Krel按式(2)计算：

Krel=（w−w）w×100%                         (2)

式中：

Krel—相对示值误差；

w—标准物质中元素的已知质量分数，wt%；

w—该元素测量值的算术平均值，wt%。

7.3 定量分析重复性

待仪器充分预热后，选取标准物质中原子序数大于10且含量大于1％的一种元素进行有标样定量分析，选取的元素应至少分布在三个不同周期。测定出每种元素的质量分数，连续测量6次，按公式（3）计算实验标准差s：

s=1n-1i=1n(wi−w)2                         (3)

式中：wi—第i次测量的元素的质量分数，wt%；

w—n次测量的算术平均值，wt%；

n—测量次数，n=6。

实验标准偏差s作为测量重复性结果，每一个元素均给出一个重复性结果。

8  校准结果表达

经校准的X射线能谱仪出具校准证书。校准证书包括的信息应符合JJF 1071-2010中5.12的要求。

9  复校时间间隔

复校时间间隔由X射线能谱仪的使用状况、使用者、仪器本身质量等诸因素决定，送校单位可根据仪器实际使用情况自主决定复校时间间隔。建议复校时间间隔为1年。

附录A

X射线能谱仪定量分析示值误差测量不确定度评定示例

1  测量方法

对标准物质中原子序数大于10且含量大于1％的至少三种元素进行有标样定量分析。测定出每种元素的质量分数，连续测量6次，取其平均值，计算每种元素的定量分析示值误差。本次评定以测量标称值为18.45wt%的含Cr元素标准物质为例。

2  测量模型

用标准物质对X射线能谱仪的定量分析示值误差进行校准时，可建立如下测量模型：

K=w−w                           (1)

式中：

K—定量分析示值误差；

w—标准物质中元素的已知质量分数；

w—该元素测量值的算术平均值。

3  方差和灵敏系数

c1=∂K∂w=1         c2=∂K∂w=−1

u1、u2分别为w和w的标准不确定度，因u1和u2相互独立，则合成标准不确定度uc为：

uc2=uK2=c12u12+c22u22=u12+u22

式中：u1—测量重复性引入的不确定度分量；

u2—标准物质引入的不确定度分量。

4  标准不确定度一览表

表1 不确定度分量一览表

| 标准不确定度分量ui | 不确定度来源 | 标准不确定度值 wt% | ci | ci⋅ui wt% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| u1 | 测量重复性 | 0.11 | 1 | 0.11 |
| u2 | 标准物质 | 0.05 | -1 | 0.05 |

5  标准不确定度评定

5.1测量重复性引入的标准不确定度u1

以标称值为18.45wt%的含Cr元素标准物质为例，重复测量6次，测量结果如下表:

表2  Cr元素测量结果

| 标称值wt% | 测得值/wt% |  |  |  |  |  | 平均值wt% | 标准差wt% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |
| 18.45 | 18.62 | 18.98 | 18.86 | 18.36 | 18.63 | 18.33 | 18.63 | 0.26 |

Cr元素测量结果实验标准差为0.26wt%。 因此， 测量重复性引入的标准不确定度为：

u1=0.26wt%6=0.11wt%

5.2标准物质引入的不确定度分量u2

标准物质块引入的不确定度主要来源于标准物质的元素定量分析结果不确定度，可根据标准物质证书给出的扩展不确定度来计算。

由标准物质的标准物质证书测量结果的扩展不确定度U=0.1wt%，k=2，则

u2＝0.1 /2=0.05wt%

- 6  合成标准不确定度

＝u12+u22＝0.112+0.052≈0.12wt%

7  扩展不确定度

取包含因子k=2，则扩展不确定度为：

U=k⋅uc＝2×0.12wt%=0.24wt%

附录B

X射线能谱仪校准记录格式

| 委托方名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托方地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 仪器编号 |  |  |  |  |
| 环境温度 |  |  | ℃ |  |  |  |  |  |  | 湿度 |  |  | %RH |  |
| 技术依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标准器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 证书编号 |  |  |  |  |
| 1.外观 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. 能量分辨率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mn-Kα谱峰半高宽测量值/eV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 平均值/eV |  |
| 3. 定量分析示值误差与重复性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分析元素 | 标称值/wt% | 测量值/wt% |  |  |  |  |  |  |  |  | 测量平均值 /μm |  | 相对示值误差 | 重复性/ wt% |
| 仪器定量分析示值误差的扩展不确定度（k=2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校准 |  |  |  |  |  | 核验 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附录C

X射线能谱仪校准证书（内页）格式

- 外观：

- 能量分辨率：

- 定量分析示值误差与重复性：

| 分析元素 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 元素标称值/wt% |  |  |  |  |  |
| 定量分析测量平均值/wt% |  |  |  |  |  |
| 相对示值误差 |  |  |  |  |  |
| 重复性/wt% |  |  |  |  |  |

- 仪器定量分析示值误差的扩展不确定度：